UFV / XV SIC / MARÇO-2006 / Bioquímica e Biologia Molecular / 695  
___________________________________________________________________

PRECISÃO AUMENTADA DO MICROENSAIO DO ÁCIDO BICINCONÍNICO COM O USO DE BANHO DE GELO PARA RETARDAR A REAÇÃO

PAIER, Carlos Roberto Koscky (Bolsista); BARACAT-PEREIRA, Maria Cristina (Orientador); FONTES, Elizabeth Pacheco Batista (Professor)

A quantificação de proteínas solúveis em materiais biológicos, uma das técnicas bioquímicas mais requisitadas, vem sendo aprimorada visando métodos sensíveis, reprodutíveis e menos susceptíveis a interferentes. O método do ácido bicinconínico (BCA) (Smith et al. , 1985) consiste da redução do Cu2+ na presença de proteínas em meio alcalino, seguindo-se complexação entre as proteínas, o BCA e o Cu 1+ (acelerado por altas temperaturas), que resulta em produto arroxeado (A560). Visando menor gasto de reagentes e de tempo de ensaio, microensaios em microplacas (96 poços) foram ajustados. Como o preenchimento dos poços é demorado, as reações têm início em momentos diferentes. Este trabalho visou padronizar o microensaio BCA, utilizando banho de gelo para resfriar a placa e homogeneizar o tempo de reação. A560 da placa vazia foi avaliada (subtrair interferências). Foi desenvolvida uma curva padrão (sete pontos, 0-80µg BSA), em triplicata. A microplaca foi acomodada sobre gelo picado e cada poço recebeu 60µL de amostra protéica e 120µL de reagente BCA (Kit-Sigma). O início da reação correspondeu à transferência da placa preenchida para banho-maria (37oC, 30min), seguindo-se 20min em temperatura ambiente e leitura única da A560 (todos os poços simultaneamente). Recomenda-se microplaca com tampa. Foram obtidos resultados tão satisfatórios quanto os de testes com misturas de 1.050µL (com 1.000µL BCA). Os dados foram ajustados linearmente (µg BSA x A560), com R2 =0,979 (5-80µg BSA). Constatou-se que o resfriamento inicial retarda a reação, oferecendo tempo suficiente para o desenvolvimento uniforme dos testes. Como vantagens, houve economia de 88% no volume do reagente de alto custo (BCA) e de tempo (leitura simultânea de todos os poços). A técnica em microplaca é vantajosa para amostras preciosas (usar 8µL de amostra e 172uL BCA), cuidando para a correta pipetagem. (SMITH et al., Anal.Biochem., 15,1985). ( FAPEMIG/PIBIC e FAPEMIG/CAG-782/02)